Mode d’emploi du colorimètre


Comment effectuer une mesure simple :

1 -  Mettez l’instrument sous tension en appuyant sur le bouton ON/OFF.

2 -  Sélectionnez la longueur d’onde exigée en tournant la molette sur le côté de l’instrument. La longueur d’onde sélectionnée est affichée dans la fenêtre au-dessus du compartiment à cuves. 

3 -  Sélectionnez le mode Abs ou %T.

4 -  Placez la cuve de référence dans le compartiment à cuvettes et appuyez sur R (référence). La lampe (ainsi que le témoin lumineux) va clignoter sur l’affichage. 

L’échantillon de référence devrait être une solution de blanc réactif ou de l’eau distillée. La cuvette devrait être placée dans le compartiment à cuvettes avec les côtés transparents vers l’avant et l’arrière.

La ligne de base va être réglée à 0,00Abs ou 100%T.

5 -  [image: image1.png]~ B

1S0..



Remplacez la cuve de référence avec la cuvette d’échantillon et appuyez sur le bouton T (test). Le témoin lumineux va clignoter. Le résultat est affiché en unités d’absorbance ou de %Transmission,

Remarque :

· Plusieurs échantillons peuvent être comparés avec la même référence en plaçant différents échantillons dans la chambre de cuvette et en appuyant sur T pour chacun d’entre eux. Il est recommandé de procéder à une nouvelle référence en appuyant sur R avec la solution de référence toutes les 10 ou 15 minutes pour éviter toute dérive lente de l’instrument. Dans le doute, procédez toujours à une nouvelle référence.

· A des absorbances élevées, le temps pris pour effectuer une mesure va être plus long (jusqu’à 10 secondes) étant donné que les niveaux de lumière sont proportionnellement plus bas.

Suivi cinétique

1 -  [image: image2.png]


Le mode cinétique fournit une mesure continue des variations d’absorbance d’un échantillon.

2 -  Appuyez sur et relâchez le bouton cinétique.

3 -  Sélectionnez le mode Abs ou %T.

4 -  Insérez l’échantillon de référence. L’échantillon de référence devrait être une solution de blanc réactif ou de l’eau distillée. La cuvette devrait être placée dans le compartiment à échantillons en cuvettes avec les côtés transparents vers l’avant et l’arrière.

5 -  Appuyez le bouton R (référence). La ligne de base va être réglée à 0,00A ou 100%T.

6 -  Remplacez l’échantillon de référence avec l’échantillon de test.

7 -  [image: image3.png]


Appuyez sur et relâchez le bouton T (test). La lampe va clignoter en continu, le témoin lumineux va clignoter sur l’affichage et l’affichage va ensuite indiquer les variations de densité optique (Abs) en fonction du temps.

8 -  Pour arrêter les mesures, appuyez de nouveau sur le bouton cinétique ou test et l’instrument va revenir au mode de fonctionnement clignotant.

� EMBED Word.Picture.8  ���








[image: image4.png]


[image: image5.png]~ B

1S0..



_1156615662.doc
[image: image1.png]~ B

1S0..







